## Sheet1
浅层X线放射治疗系统配套设备清单
序号 | 商品名 | 参数要求 | 铅当量 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 固定式剂量监测报警仪 | 适用于X射线辐射场所的监控，可固定在放射性场所使用。具有灵敏度高、操作方便、自动显示、数据存储和超阈值报警等特点，能实时给出X-γ辐射剂量率。 一、配置清单 1.主机、探测器，开关电源，合格证，保修卡，说明书 2.报警灯、连接线 二、应用领域： X射线辐射等放射医疗领域 三、功能特点 1.高效的探测器； 2.剂量率超阈值报警功能； 3.报警阈值可以手动设置； 4.可外接声光报警装置； 5.探测器故障指示； 6.彩色液晶屏显示； 7.单位显示μSv/h； 8.可壁挂式或台式安装； 9.主机与探测器通信距离最远可达300米； 10.主机可记录和查询报警记录，异常记录； 11.中文菜单式操作界面； 四、技术指标 1.测量范围：0.01~5000μSv/h； 2.探测器：高灵敏GM计数器； 3.能量范围：40KeV～3MeV； 4.灵敏度：≥3000CPM/mR/h； 5.相对误差：不超过±15%； 6.温度范围：-20℃ ~ +50 ℃； 7.湿度范围：相对湿度≤95% |  | 台 | 1
2 | 个人剂量报警仪 | 一、应用领域：放射治疗等存在电离辐射场所 二、功能特点和技术参数: 1.探测器：高灵敏GM管； 2.测量类型：X射线； 3.显示单位：μSv/h或mSv/h； 4.测量范围：剂量当量率：0.1µSv/h ~10mSv/h ；剂量当量：0.01µSv ~ 999Sv； 5.具剂量当量率和累积剂量报警功能； 6.可预置报警阈值、超阈值报警；报警声音清晰； 7.相对固有误差：剂量当量率 ≤±20% 剂量当量 ≤±15%； 8.能量响应范围：30keV~ 3MeV≤±25%； 9.内置充电电池、最长待机时间超1个月； 10.关机后数据长期保存； 11.LED显示，示数清晰； 12.体积小、重量轻、便于携带； 13.通讯接口：USB； 14.环境特性:温度范围：-20℃ ~ +50℃±10%； 15.相对湿度：≤95% ±10% 三、配置清单： 个人辐射剂量报警仪---------1台 充电器---------------------1个 USB充电线------------------1根 说明书---------------------1份 合格证保修卡---------------1份 |  | 台 | 6
3 | 射线防护帽 | 1.便于自行穿脱；2.有效衰减材料分布均匀，含有高原子序数的元素；3.正常使用情况下衰减性能不变化；4.便于清洗和消毒。 | 0.5mmpb | 顶 | 2
4 | 射线防护围脖（大领） |  | 0.5mmpb | 件 | 2
5 | 射线防护衣 |  | 0.5mmpb | 件 | 2
7 | 射线性腺防护裙 |  | 0.5mmpb | 件 | 3
6 | 射线防护眼镜 |  | 0.5mmpb | 件 | 1
8 | 铅橡皮 | 1.扯断拉伸强度，>6MPa；2.扯断伸长率，≥100%；3.扯断永久变形，≤40% ；4.硬度 ≤65；5.撕裂强度，>1500N/m | ≥2mm | ㎡ | 2