## Sheet1
广西壮族自治区皮肤病医院（皮肤病防治研究所 亭凉医院）医疗设备市场调研目录表
序号 | 仪器设备名称 | 单位 | 数量 | 参考技术参数
1 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 1、尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道。屏幕支持触摸屏操作。 2、标准配置：标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双有创压力(2×IBP)，双体温(2×TEMP)，主流呼末二氧化碳(EtCO2)，锂电池。 3、可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。 4.标配≥5种不同的布局界面：5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。5波形或8波形模式下可显示至少4道心电波形。屏幕支持自定义界面。提供≥3种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。 5、心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG， Marquette 12SL ECG和Mortara ECG ，三种金标准心电算法之一。具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。具有心律失常分析和ST段分析功能。 6、标配具有灌注度指数(PI)的血氧技术： Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能，有效减少误报警干扰。 7、常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 8、具备测量所需创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），颅内压（ICP）压力标名等，测量范围 -50 mmHg — 400mmHg。 9、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势；查看≥180条报警事件；查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。心电全息波形存储≥4通道。（提供监护界面截图文件） 10、标配锂电池，电池电量不低于6500mA。可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。 11、监护仪支持Dashboard设备管理功能，方便设备软件升级，维护，故障报警。免费开放数据端口，并且以标准HL7格式进行输出。
2 | 皮肤影像处理系统 | 台 | 1 | 1.拍照模式：全自动固定3D自动建模 2.拍照方式：固定多角度一次性拍摄 3.拍摄时间：8秒 4.系统分辨率：3600万 5.3D成像模式：MEMS结构光模式 6.3D建模精度：0.2mm 7.光谱数量：11光谱 8.拍摄光源：白光LED光源、交叉偏振、平行偏振、UVA光源、近红外光源 9.拍摄模式：全自动拍摄 10.模型面片：15-40万片 11.存储模式：服务器存储 12.对比分析模式：分屏对比、镜像对比、三屏幕对比、历史对比、容积对比 13.预测模式：衰老预测、面部问题预测 14.面部方案：可自定义推荐治疗方案 15.灰度图：支持 16.光影追踪：支持 17.支持打印分析报告，配置彩色打印机 美学设计： 1.面部特征点：自动 2.面部测量：支持全自动、自定义模式 3.术后模拟：填充模拟、移动模拟 4.术后对比：支持容积对比